OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiot zamówienia: Fotel ginekologiczny z dostawą na ul. Szamarzewskiego 84, Poznań

1. Wymagania funkcjonalne i techniczne (Parametry obligatoryjne):

- Regulacja wysokości: Elektryczna regulacja wysokości realizowana za pomocą siłownika w szerokim zakresie, umożliwiająca opuszczenie siedziska do poziomu maksymalnie 42 cm (lub niżej) oraz podniesienie do poziomu co najmniej 48 cm (lub wyżej), w celu zapewnienia łatwego wsiadania pacjentkom na wózkach inwalidzkich oraz ergonomii pracy personelu.

- Nośność (Maksymalne obciążenie): Wysoka nośność konstrukcji wynosząca minimum 150 kg, gwarantująca bezpieczeństwo pacjentek bariatrycznych.

- Konstrukcja segmentowa: Konstrukcja fotela wielosegmentowa, umożliwiająca niezależną, płynną regulację kąta pochylenia oparcia pleców oraz segmentu siedziska.

- Podłokietniki: Fotel wyposażony w podłokietniki z możliwością ich odchylania lub demontażu, umożliwiające boczny transfer pacjentki z wózka inwalidzkiego.

- Podparcie nóg: Regulowane podkolanniki (lub alternatywnie regulowane podpórki łydkowe) zapewniające stabilne, wygodne i bezpieczne ułożenie kończyn dolnych pacjentki.

- Przystosowanie do barierek bocznych: Konstrukcja fotela musi umożliwiać wyposażenie w barierki boczne, które można składać lub wypinać – dla osób z ograniczoną stabilnością tułowia.

- Sterowanie: Sterowanie funkcjami elektrycznymi fotela (wysokość, nachylenie segmentów) za pomocą pilota ręcznego lub sterownika nożnego.

- Tapicerka: Bezszwowa, zmywalna, odporna na dezynfekcję środkami chemicznymi stosowanymi w placówkach medycznych, wykonana z materiałów medycznych wysokiej jakości.

2. Wymagania opcjonalne:

- Mobilność: Fotel wyposażony w zintegrowany system jezdny (kółka) z centralną lub indywidualną blokadą kół, umożliwiający łatwe manewrowanie sprzętem wewnątrz gabinetu.

3. Wymagania formalne:

- Produkt musi posiadać aktualny status wyrobu medycznego, certyfikat CE oraz deklarację zgodności.

- Gwarancja: Minimum 24 miesiące na całe urządzenie, w tym na podzespoły elektryczne.